## 교정대상 및 주기
측정기의 교정대상 및 주기(운영요령 제41조 관련) | 측정기의 교정대상 및 주기 (운영요령 제41조 관련)
1. 길이 및 관련 량 (Length and related quantities)
101. 복사광의 주파수 (Frequency of radiation)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Frequency of radiation | 10101 | 레이저 주파수 (Laser frequency) | 24 | 24 | 레이저 주파수 | Laser frequency
102. 선형치수 (Linear dimension)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Linear dimension | 10201 | 볼; 강구, 표준구 등 (Balls) | 24 | 24 | 볼 ; 강구, 표준구 등 | Balls
Linear dimension | 10202 | 변위계 교정기 (Calibrators, extensometer) | 12 | 12 | 변위계 교정기 | Calibrators, extensometer
Linear dimension | 10203 | 기계/전기 식 콤퍼레이터 (Comparators, electrical/mechanical) | 24 | 12 | 기계/전기 식 콤퍼레이터 | Comparators, electrical/mechanical
Linear dimension | 10204 | 게이지 블록 비교기 (Comparators, gauge block) | 24 | 12 | 게이지 블록 비교기 | Comparators, gauge block
Linear dimension | 10205 | 링 게이지 비교기 (Comparators, ring gauge) | 24 | 12 | 링 게이지 비교기 | Comparators, ring gauge
Linear dimension | 10206 | 다이얼 및 실린더 게이지 시험기 (Dial/cylinder gauge testers) | 24 | 12 | 다이얼 및 실린더 게이지 시험기 | Dial/cylinder gauge testers
Linear dimension | 10207 | 닥터 블레이드 (Doctor blades) | 24 | 12 | 닥터 블레이드 | Doctor blades
Linear dimension | 10208 | 광파 거리 측정기 (Electrooptic distance meters) | 36 | 24 | 광파 길이 측정기 | Electrooptic distance meters
Linear dimension | 10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 (End bars) | 24 | 12 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 | End bars
Linear dimension | 10210 | 변위계 (Extensometers) | 12 | 12 | 변위계 | Extensometers
Linear dimension | 10211 | 틈새 게이지 (Filler gauges) | 12 | 12 | 틈새 게이지 | Filler gauges
Linear dimension | 10212 | 어플리케이터 (Film applicators) | 12 | 12 | 어플리케이터 | Film applicators
102. 선형치수 (Linear dimension)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Linear dimension | 10213 | 갭 게이지 (Gap gauges) | 24 | 12 | 갭 게이지 | Gap gauges
Linear dimension | 10214 | 게이지 블록, 비교교정 (Gauge blocks, by comparison) | 36 | 24 | 게이지 블록, 비교교정 | Gauge blocks, by comparison
Linear dimension | 10215 | 게이지 블록, 절대교정 (Gauge blocks, by interferometry) | 36 | 24 | 게이지 블록, 절대교정 | Gauge blocks, by interferometry
Linear dimension | 10216 | 높이 게이지/측정기 (Height gauges/measuring machines) | 24 | 12 | 높이 게이지/측정기 | Height gauges/measuring machines
Linear dimension | 10217 | 레이저 측장기 (Laser interferometers) | 24 | 24 | 레이저 측장기 | Laser Interferometers
Linear dimension | 10218 | 선 표준 (Line standards) | 36 | 24 | 선 표준 | Line standards
Linear dimension | 10219 | 리니어 스케일 (Linear scales) | 24 | 24 | 리니어 스케일 | Linear scales
Linear dimension | 10220 | 표준 측장기 (Measuring machines, standard) | 24 | 24 | 표준 측장기 | Measuring machines, standard
Linear dimension | 10221 | 마이크로 스케일/ 표준자 (Micro scales/Standard scales) | 36 | 24 | 마이크로 스케일/표준자 | Micro scales/Standard scales
Linear dimension | 10222 | 공기 마이크로미터 (Micrometers, air) | 24 | 24 | 공기 마이크로미터 | Micrometers, air
Linear dimension | 10223 | 전기 마이크로미터 (Micrometers, electronic) | 12 | 12 | 전기 마이크로미터 | Micrometers, electronic
Linear dimension | 10224 | 높이 마이크로미터 (Micrometers, height) | 24 | 24 | 높이 마이크로미터 | Micrometers, height
Linear dimension | 10225 | 레이저 스캔 마이크로미터 (Micrometers, laser scan) | 24 | 24 | 레이저 스캔 마이크로미터 | Micrometers, laser scan
Linear dimension | 10226 | 옵티칼 스케일 (Optical scales) | 24 | 24 | 옵티칼스케일 | Optical scales
Linear dimension | 10227 | 내·외경 줄자 (Peripheral gauges) | 24 | 24 | 내·외경 줄자 | Peripheral gauges
Linear dimension | 10228 | 원통형 플러그/핀 게이지 (Plug/pin gauges, cylindrical) | 24 | 24 | 원통형 플러그/핀 게이지 | Plug/pin gauges, cylindrical
| 10229 | 래디어스 게이지 (Radius gauges) | 24 | 24 |  |  | Radius gauges (래디어스 게이지)
| 10230 | 원통형 링 게이지 (Ring gauges, cylindrical) | 36 | 24 |  |  | Ring gauges, cylindrical (원통형 링 게이지)
102. 선형치수 (Linear dimension)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
| 10231 | 받침 블록 (Riser blocks) | 36 | 36 |  |  | Riser blocks (받침 블록)
Linear dimension | 10232 | 표준 줄자 (Standard tape rules) | 24 | 24 | 표준 줄자 | Standard tape rules
Linear dimension | 10233 | 게이지 블록 단차시편 (Step block) | 36 | 24 | 게이지블록 단차시편 | Step block
Linear dimension | 10234 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 (Step gauges) | 36 | 24 | 스탭 게이지 | Step gauges
Linear dimension | 10235 | 테이퍼형 틈새 게이지 (Thickness gauges, taper) | 12 | 12 | 테이퍼형 틈새게이지 | Thickness gauges, taper
Linear dimension | 10236 | 초음파식 두께측정기 (Thickness gauges, ultrasonic) | 24 | 12 | 초음파식 두께측정기 | Thickness gauges, ultrasonic
Linear dimension | 10237 | 두께 측정용 기준 시편 (Thickness specimens) | 24 | 24 | 두께 측정용 기준 시편 | Thickness specimens
Linear dimension | 10238 | 피막 두께 측정기 (Thickness testers, coating) | 24 | 12 | 피막 두께 측정기 | Thickness testers, coating
Linear dimension | 10239 | 나사 측정용 와이어 게이지 (Thread Measuring Wires) | 36 | 24 | 나사 측정용 와이어 게이지 | Thread Measuring Wires
Linear dimension | 10240 | 토크 암 (Torque arms) | 24 | 12 | 토크 암 | Torque arms
Linear dimension | 10241 | 초음파 시험 편 (Ultrasonic test blocks) |  |  | 초음파 시험 편 | Ultrasonic test blocks
Linear dimension | 10242 | 폭 측정용 기준 시편 (Width measuring specimens) |  |  | 폭 측정용 기준 시편 | Width measuring specimens
Linear dimension | 10243 | 와이어 게이지 (Wire gauges) | 24 | 12 | 와이어 게이지 | Wire gauges
103. 각도 (Angle)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Angle | 10301 | 각도 비교 측정기 (Angle comparators) | 24 | 12 | 각도 비교 측정기 | Angle comparators
Angle | 10302 | 각도 게이지 블록 (Angle gauges blocks) | 24 |  | 각도 게이지 블록 | Angle gauges blocks
103. 각도 (Angle)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Angle | 10303 | 시준기 (Autocollimators) | 24 |  | 시준기 | Autocollimators
Angle | 10304 | 각도 정규, 콤비네이션 셋 포함 (Bevel protractors) | 24 | 12 | 각도 정규, 콤비네이션 셋 포함 | Bevel protractors
Angle | 10305 | 브레이크 테스터 (Brake testers) | 12 | 12 | 브레이크 테스터 | Brake testers
Angle | 10306 | 센터 게이지 (Center gauges) | 24 | 18 | 센터 게이지 | Center gauges
Angle | 10307 | 크리노미터 (Clinometers) | 24 | 12 | 크리노미터 | Clinometers
Angle | 10308 | 콜리메이터 (Collimators) | 36 | 24 | 콜리메이터 | Collimators
Angle | 10309 | 미소 각도 설정기 (Fine angle generators) | 24 | 12 | 미소 각도 설정기 | Fine angle generators
Angle | 10310 | 자이로스테이션 (Gyrostations) | 12 | 12 | 자이로 스테이션 | Gyrostations
Angle | 10311 | 각도 눈금 원판 (Indexing tables) | 24 | 24 | 각도 눈금 원판 | Indexing tables
Angle | 10312 | 레벨 콤퍼레이터 (Level comparators) | 24 | 12 | 레벨 콤퍼레이터 | Level comparators
Angle | 10313 | 수준기, 정밀 평형 수준기 포함 (Levels) | 36 | 24 | 수준기, 정밀평형 수준기 포함 | Levels
Angle | 10314 | 자동레벨 (Levels, auto) | 24 | 24 | 자동레벨 | Levels, auto
Angle | 10315 | 각형 수준기 (Levels, square) | 24 | 12 | 각형 수준기 | Levels, square
Angle | 10316 | 옵티칼 디바이딩 헤드 (Optical dividing heads) | 24 | 12 | 옵티칼 디바이딩 헤드 | Optical dividing heads
Angle | 10317 | 팬타 프리즘 (Penta-prisms) | 24 | 24 | 팬타프리즘 | Penta-prisms
Angle | 10318 | 다각형 각도 기준 (Polygons) | 24 | 24 | 다각형 각도 기준 | Polygons
Angle | 10319 | 회전 테이블 (Rotary tables) | 24 | 12 | 회전 테이블 | Rotary tables
Angle | 10320 | 사인 바/플레이트/테이블 (Sine bars/plates/tables) | 24 | 12 | 사인 바/플레이트/테이블 | Sine bars/plates/tables
103. 각도 (Angle)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Angle | 10321 | 사인 센터 (Sine centers) | 24 | 12 | 사인 센터 | Sine centers
Angle | 10322 | 직각도 시험기 (Squareness testers) | 24 | 24 | 직각도 시험기 | Squareness testers
Angle | 10323 | 직각자 (Squares) | 24 | 24 | 직각자 | Squares
Angle | 10324 | 원통 스퀘어 (Squares, cylindrical) | 36 | 24 | 원통 스퀘어 | Squares, cylindrical
Angle | 10325 | 정밀 직각 기준 (Squares, precision) | 24 | 24 | 정밀 직각 기준 | Squares, precision
Angle | 10326 | 데오도라이트/트랜지트 (Theodolites/transits) | 24 | 24 | 데오도라이트/트랜지트 | Theodolites/Transits
104. 형상 (Form)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
| 10401 | 박스 블록 (Box blocks) | 24 | 24 |  |  | Box blocks (박스 블록)
| 10402 | 형상 측정기 (Form testers) | 24 | 24 |  |  | Form testers (형상 측정기)
Form | 10403 | 렌즈/곡률반경 표준물 (Lens/radius standards) | 24 | 24 | 렌즈, 곡률반경 표준물 | Lens/Radius standards
Form | 10404 | 옵티컬 플랫 측정기 (Optical flat viewers) | 24 | 24 | 옵티컬 플랫 측정기 | Optical flat viewers
Form | 10405 | 옵티컬 플랫 (Optical flats) | 24 | 24 | 옵티컬 플랫 | Optical flats
Form | 10406 | 옵티컬 파라렐 (Optical parallels) | 24 | 24 | 옵티컬 파라렐 | Optical parallels
Form | 10407 | 평행 블록 (Parallel blocks) | 36 | 24 | 평행 블록 | Parallel blocks
Form | 10408 | 정밀 정반 (Precision surface plates) |  | 24 | 정밀 정반 | Precision surface plates
Form | 10409 | 윤곽 게이지 (Profile gauges) |  | 12 | 윤곽 게이지 | Profile gauges
104. 형상 (Form)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Form | 10410 | 진원도 측정기 (Roundness measurement instruments) | 24 |  | 진원도 측정기 | Roundness measurement instruments
Form | 10411 | 형상 표준시편 (Specimens, form standard) | 24 | 24 | 형상 표준시편 | Specimens, Form Standard
Form | 10412 | 진원도 표준시편 (Specimens, roundness standard) | 36 | 24 | 진원도 표준시편 | Specimens, roundness standard
Form | 10413 | 스트레이트 엣지 (Straight edges) | 24 | 12 | 스트레이트엣지 | Straight edges
Form | 10414 | 곧은자 (Straight rules) | 24 | 12 | 곧은자 | Straight Rules
Form | 10415 | 진직도 측정기 (Straightness measuring machines) | 24 | 12 | 진직도 측정기 | Straightness measuring machines
Form | 10416 | 테스트 바아 (Test bars) | 24 | 12 | 테스트 바아 | Test bars
105. 복합형상 (Complex geometry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Complex geometry | 10501 | 전구용 베이스 게이지 (Base gauges for electric bulb) | 12 | 12 | 전구용 베이스 게이지 | Base gauges for electric bulb
Complex geometry | 10502 | 벤치 센터 (Bench centers) | 24 | 12 | 벤치센터 | Bench centers
Complex geometry | 10503 | 삼차원 좌표 측정기 (Coordinate measuring machines, 3 dimensional) | 24 | 24 | 삼차원 좌표측정기 | Coordinate measuring machines, 3 dimensional
Complex geometry | 10504 | 비접촉 좌표 측정기 (Coordinate measuring machines, non contact) | 24 | 12 | 비접촉 좌표 측정기 | Coordinate measuring machines, non contact
Complex geometry | 10505 | 게이지 블록 부속품 (Gauge block accessories) | 36 | 36 | 게이지블록 부속품 | Gauge block accessories
Complex geometry | 10506 | 기어 측정기 (Gear measuring instruments) | 24 | 12 | 기어측정기 | Gear measuring instruments
Complex geometry | 10507 | 기어 표준물 (Gear standards) | 24 | 12 | 기어 표준anf | Gear standards
105. 복합형상 (Complex geometry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Complex geometry | 10508 | 경도시험기 측정자 (Hardness indenters) | 24 | 12 | 경도시험기 측정자 | Hardness indenters
Complex geometry | 10509 | 레이저 측량기 (Laser scan survey) | 24 | 12 | 레이저 측량기 | Laser scan survey
Complex geometry | 10510 | 레이저 트랙커 (Laser trackers) | 24 | 12 | 레이저 트랙커 | Laser trackers
Complex geometry | 10511 | 측정/공구 현미경 (Microscopes, measuring/ toolmaker's) | 24 | 24 | 측정/공구 현미경 | Microscopes, measuring/toolmaker's
Complex geometry | 10512 | 측미 현미경 (Microscopes, micro measuring) | 24 | 24 | 측미 현미경 | Microscopes, micro measuring
Complex geometry | 10513 | 오리피스 플레이트 (Orifice plate) | 12 | 12 | 오리피스 플레이트 | Orifice plate
Complex geometry | 10514 | 테이퍼 플러그 게이지 (Plug gauges, taper) | 24 | 24 | 테이퍼 플러그 게이지 | Plug gauges, taper
Complex geometry | 10515 | 측정 투영기 (Profile projectors) | 24 | 24 | 측정 투영기 | Profile projectors
Complex geometry | 10516 | 테이퍼 링 게이지 (Ring gauges, taper) | 24 | 24 | 테이퍼 링 게이지 | Ring gauges, taper
Complex geometry | 10517 | 광파 간섭식 표면 거칠기 측정기 (Roughness testers, optical) | 36 | 18 | 광파 간섭식 표면 거칠기 측정기 | Roughness testers, optical
Complex geometry | 10518 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 (Roughness testers, stylus type) | 24 | 24 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 | Roughness testers, stylus type
Complex geometry | 10519 | 전구용 소켓 게이지 (Socket gauges for electric bulb) | 12 | 12 | 전구용 소켓 게이지 | Socket gauges for electric bulb
Complex geometry | 10520 | 표면 거칠기 표준 및 비교시편 (Specimens, roughness standard/comparison) | 24 | 12 | 표면거칠기 표준 및 비교시편 | Specimens, roughness standard/comparison
Complex geometry | 10521 | 스플라인 세레이션 게이지 (Spline and serration gauges) | 12 | 12 | 스프라인 세레이션 게이지 | Spline and serration gauges
Complex geometry | 10522 | 테이퍼 측정기 (Taper measurement instruments) | 24 | 12 | 테이퍼 측정기 | Taper measurement instruments
Complex geometry | 10523 | 캘리퍼 나사 게이지 (Thread caliper gauges) | 12 | 12 | 캘리퍼 나사 게이지 | Thread caliper gauges
Complex geometry | 10524 | 나사 측정기 (Thread measuring machines) | 24 | 12 | 나사 측정기 | Thread measuring machines
105. 복합형상 (Complex geometry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Complex geometry | 10525 | 나사 피치 게이지 (Thread pitch gauges) | 12 | 12 | 나사 피치 게이지 | Thread pitch gauges
Complex geometry | 10526 | 나사 피치 측정기 (Thread pitch measuring machines) | 24 | 12 | 나사 피치 측정기 | Thread pitch measuring machines
Complex geometry | 10527 | 나사 플러그 게이지 (Thread plug gauges) | 24 | 24 | 나사 플러그 게이지 | Thread plug gauges
Complex geometry | 10528 | 테이퍼 나사 플러그 게이지 (Thread plug gauges, taper) | 24 | 24 | 테이퍼 나사 플러그 게이지 | Thread plug gauges, taper
Complex geometry | 10529 | 나사 링 게이지 (Thread ring gauges) | 24 | 24 | 나사 링 게이지 | Thread ring gauges
Complex geometry | 10530 | 테이퍼 나사 링 게이지 (Thread ring gauges, taper) | 24 | 24 | 테이퍼 나사 링 게이지 | Thread ring gauges, taper
Complex geometry | 10531 | 브이 블록 (V-blocks) | 24 | 24 | 브이 블록 | V-blocks
106. 기타 길이 관련량 (Various dimensional)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Various dimensional | 10601 | 조정 망원경 (Alignment telescopes) | 24 | 24 | 조정 망원경 | Alignment telescopes
Various dimensional | 10602 | 측량기 교정장치 (Calibration system for survey instruments) | 24 | 24 | 측량기 교정장치 | Calibration system for survey instruments
Various dimensional | 10603 | 캘리퍼 게이지 (Caliper gauges) | 18 | 12 | 캘리퍼 게이지 | Caliper gauges
Various dimensional | 10604 | 기어 이두께 캘리퍼 (Calipers, gear tooth) | 12 | 12 | 기어 이두께 캘리퍼스 | Calipers, gear tooth
Various dimensional | 10605 | 내·외측 캘리퍼 (Calipers, inside/outside) | 12 | 12 | 내외측 캘리퍼스 | Calipers, inside/outside
Various dimensional | 10606 | 크립토미터 (Crypto meters) | 12 | 12 | 크립토미터 | Crypto meters
Various dimensional | 10607 | 실린더/보어 게이지 (Cylinder/bore gauges) | 12 | 12 | 실린더/보아 게이지 | Cylinder/bore gauges
Various dimensional | 10608 | 깊이 게이지, 다이얼형 포함 (Depth gauges) | 12 | 12 | 깊이 게이지, 다이알형 포함 | Depth gauges
106. 기타 길이 관련량 (Various dimensional)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Various dimensional | 10609 | 다이얼 및 디지털 게이지 (Dial/digital gauges) | 12 | 12 | 다이얼 및 디지털 게이지 | Dial/digital gauges
Various dimensional | 10610 | 기선장 (Geodesic baseline) | 24 | 24 | 기선장 | Geodesic baseline
Various dimensional | 10611 | GPS 측량기 (GPS survey) | 24 | 12 | GPS 측량기 | GPS survey
Various dimensional | 10612 | 그라인드 게이지 (Grind gauges) | 12 | 12 | 그라인드 게이지 | Grind gauges
Various dimensional | 10613 | 지침 측미기 (Micro indicators) | 24 | 12 | 지침 측미기 | Micro Indicators
Various dimensional | 10614 | 마이크로미터 헤드 (Micrometer heads) | 24 | 24 | 마이크로미터 헤드 | Micrometer heads
Various dimensional | 10615 | 3점 마이크로미터 (Micrometers, 3-Point) | 12 | 12 | 3점 마이크로미터 | Micrometers, 3-Point
Various dimensional | 10616 | 봉형 마이크로미터 (Micrometers, bar type) | 12 | 12 | 봉형 마이크로미터 | Micrometers, bar type
Various dimensional | 10617 | 깊이 마이크로미터 (Micrometers, depth) | 12 | 12 | 깊이 마이크로미터 | Micrometers, depth
Various dimensional | 10618 | 내측 마이크로미터 (Micrometers, inside) | 12 | 12 | 내측 마이크로미터 | Micrometers, inside
Various dimensional | 10619 | 외측 마이크로미터 (Micrometers, outside) | 12 | 12 | 외측 마이크로미터 | Micrometers, outside
Various dimensional | 10620 | V-앤빌 마이크로미터 (Micrometers, V-anvil) | 12 | 12 | V-엔빌 마이크로미터 | Micrometers, V-anvil
Various dimensional | 10621 | 역반사 프리즘의 옵셋 (Offset of retroreflection prism) | 24 | 12 | 역반사 프리즘의 옵셋 | Offset of retroreflection prism
Various dimensional | 10622 | 입자 계수기 (Particle counters) | 12 | 12 | 입자 계수기 | Particle counters
Various dimensional | 10623 | 면적계 (Planimeters) | 24 | 12 | 면적계 | Planimeters
Various dimensional | 10624 | 표준체 (Standard sieves) | 24 | 12 | 표준체 | Standard sieves
Various dimensional | 10625 | 테스트 인디케이터 (Test indicators) | 12 | 12 | 테스트 인디케이터 | Test Indicators
Various dimensional | 10626 | 토탈 스테이션 (Total stations) | 36 | 24 | 토탈 스테이션 | Total stations
106. 기타 길이 관련량 (Various dimensional)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Various dimensional | 10627 | 수위계 (Water gauges) | 12 | 12 | 수위계 | Water gauges
Various dimensional | 10628 | 용접 게이지 (Welding gauges) | 12 | 12 | 용접 게이지 | Welding gauges
Various dimensional | 10629 | 지그 트랜지트 (Zig transits) | 24 | 24 | 지그 트랜지트 | Zig transits
2. 질량 및 관련 량 (Mass and related quantities)
201. 질량 (Mass)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Mass | 20101 | 자동 콘베이어 저울 (Balances, auto-conveyor scale) | 24 | 12 | 자동 콘베이어 저울 | Balances, auto-conveyor scale
Mass | 20102 | 자동 호퍼 저울 (Balances, auto-hopper scale) | 24 | 12 | 자동 호퍼 저울 | Balances, auto-hopper scale
Mass | 20103 | 자동 계량 포장저울 (Balances, auto-packer scale) | 24 | 12 | 자동 계량 포장저울 | Balances, auto-packer scale
Mass | 20104 | 축중기 (Balances, axle weigher) | 12 | 12 | 축중기 | Balances, axle weigher
Mass | 20105 | 부등비 접시 수동 저울 (Balances, counter beam) | 24 | 24 | 부등비 접시 수동 저울 | Balances, counter beam
Mass | 20106 | 판 지시 저울 (Balances, dial platform scale) | 36 | 24 | 판 지시 저울 | Balances, dial platform scale
Mass | 20107 | 매달림 지시 저울 (Balances, dial swing scale) | 36 | 24 | 매달림 지시 저울 | Balances, dial swing scale
Mass | 20108 | 반 지시 맞 저울 (Balances, direct reading) | 24 | 12 | 반 지시 맞 저울 | Balances, direct reading
Mass | 20109 | 전기식 지시 저울 (Balances, electric) | 24 | 12 | 전기식 지시 저울 | Balances, electric
Mass | 20110 | 수동 맞 저울 (Balances, equal arm) | 24 | 12 | 수동 맞저울 | Balances, equal arm
Mass | 20111 | 매달림 수동 저울 (Balances, manual swing scale) | 24 | 24 | 매달림 수동 저울 | Balances, manual swing scale
Mass | 20112 | 판수동/플랫트 폼 저울 (Balances, platform scale) | 24 | 24 | 판수동/플랫트 폼 저울 | Balances, platform scale
201. 질량 (Mass)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Mass | 20113 | 접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 등 (Balances, spring scale) | 36 | 24 | 접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 등 | Balances, spring scale
Mass | 20114 | 등비 접시 수동 저울 (Balances, trip) |  | 24 | 등비 접시 수동 저울 | Balances, trip
Mass | 20115 | 질량 선별기 (Weight difference checkers) | 12 | 12 | 중량선별기 | Weight difference checkers
Mass | 20116 | 분동 및 추 (Weights) | 24 | 24 | 분동 및 추 | Weights
202. 힘 (Force)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Force | 20201 | 전기식 힘 측정기, 로드셀, 변환기 등 (Force measuring devices, electrical) | 12 | 12 | 전기식 힘 측정기, 로드셀, 변환기 등 | Force measuring devices, electrical
Force | 20202 | 기계식 힘 측정기, 역량계, 교정링 등 (Force measuring devices, mechanical) | 24 | 12 | 기계식 힘 측정기, 역량계, 교정링 등 | Force measuring devices, mechanical
Force | 20203 | 실하중 힘 교정기 (Force standards, deadweight) | 12 | 12 | 실 하중 힘 교정기 | Force standards, deadweight
Force | 20204 | 유압식 힘 교정기 (Force standards, hydraulic) | 12 | 12 | 유압식 힘 교정기 | Force standards, hydraulic
Force | 20205 | 인장 및 압축 시험기 (Tension/compression testing machines) | 12 | 12 | 인장 및 압축 시험기 | Tension/compression testing machines
| 20206 | 푸쉬풀게이지(Push-Pull Gauge) | 12 | 12
203. 토크 (Torque)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Torque | 20301 | 동력계 (Dynamometers) | 12 | 12 | 동력계 | Dynamometers
Torque | 20302 | 실하중 토크 교정기 (Torque standards, deadweight type) | 24 | 12 | 실 하중 토크 교정기 | Torque standards, deadweight type
Torque | 20303 | 유압식 토크 교정기 (Torque standards, hydraulic type) | 12 | 12 | 유압식 토크 교정기 | Torque standards, hydraulic type
203. 토크 (Torque)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Torque | 20304 | 전기식 토크 측정기 (Torque testers, electrical) | 12 | 12 | 전기식 토크 측정기 | Torque testers, electrical
Torque | 20305 | 기계식 토크 측정기 (Torque testers, mechanical) | 12 | 12 | 기계식 토크 측정기 | Torque testers, mechanical
Torque | 20306 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 (Torque wrenches/drivers) | 6 | 6 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 | Torque wrenches/drivers
204. 압력 (Pressure)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Pressure | 20401 | 고도계 (Altimeters) | 12 | 12 | 고도계 | Altimeters
Pressure | 20402 | 기압계; 수은, 아네로이드, 디지털, 기압기록계 등 (Barometers) | 24 | 24 | 기압계 ; 수은, 아네로이드, 디지털, 기압기록계 등 | Barometers
Pressure | 20403 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 (Manometers) | 24 | 24 | 액주형 압력계 ; 경사관, U자관, 단관식 | Manometers
Pressure | 20404 | 기체용 분동식 압력계 (Piston gauges, air deadweight) | 24 | 24 | 기체용 분동식 압력계 | Piston gauges, air deadweight
Pressure | 20405 | 액체용 분동식 압력계 (Piston gauges, hydraulic deadweight) | 24 | 24 | 액체용 분동식 압력계 | Piston gauges, hydraulic deadweight
Pressure | 20406 | 구형 분동식 압력계 (Piston gauges, spherical shape) | 24 | 24 | 구형 분동식 압력계 | Piston gauges, spherical shape
Pressure | 20407 | 동·정압 (고도·속도계) 시험기 (Pitot static tester) | 12 | 12 | 피톳 속도계 | Pitot static tester
Pressure | 20408 | 절대압계; 다이얼, 디지털 등 (Pressure gauges, absolute) | 24 | 24 | 절대압계 ; 다이알, 디지털 등 | Pressure gauges, absolute
Pressure | 20409 | 혈압계 (Pressure gauges, blood) | 24 | 12 | 혈압계 | Pressure gauges, blood
Pressure | 20410 | 연성 압력계 (Pressure gauges, compound) | 12 | 12 | 연성 압력계 | Pressure gauges, compound
Pressure | 20411 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 (Pressure gauges, differential) | 12 | 12 | 차압계;디지털, 다이알 포함 | Pressure gauges, differential
Pressure | 20412 | 동압용 압력계; 공압, 유압 (Pressure gauges, dynamic) | 12 | 12 | 동압용 압력계 ;공압, 유압 | Pressure gauges, dynamic
204. 압력 (Pressure)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Pressure | 20413 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털 등 (Pressure gauges, gauge) | 12 | 12 | 게이지압용 압력계 ;다이알, 디지털 등 | Pressure gauges, gage
Pressure | 20414 | 고압용 압력계; 100 Mpa 이상 (Pressure gauges, high) | 12 | 12 | 고압용 압력계;100 Mpa이상 | Pressure gauges, high
Pressure | 20415 | 압력 발생 및 조절기; 공압 또는 유압 (Pressure generators/controllers ) | 12 | 12 | 압력 발생 및 조절기 ;공압 또는 유압 | Pressure generators/controllers
Pressure | 20416 | 압력 변환기/전송기 (Pressure transducers/transmitters) | 12 | 12 | 압력 변환기/전송기 | Pressure transducers/transmitters
Pressure | 20417 | 압력 기록계 ; 공압, 유압 (Recorders, pressure) | 12 | 12 | 압력 기록계 ;공압, 유압 | Recorders, pressure
205. 진공 (Vaccume)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Vaccume | 20501 | 용량형 진공계 (Capacitance diaphragm gauges) | 12 | 12 | 용량형 진공계 | Capacitance diaphragm gauges
Vaccume | 20502 | 점성 진공계 (Spinning rota gauges) | 12 | 12 | 점성 진공계 | Spinning rota gauges
Vaccume | 20503 | 다이얼형 진공계 (Vacuum gauges, dial type) | 12 | 12 | 다이알 형 진공계 | Vacuum gauges, dial type
Vaccume | 20504 | 이온 진공계 (Vacuum gauges, ion) | 12 | 12 | 이온 진공계 | Vacuum gauges, ion
Vaccume | 20505 | 피라니 진공계 (Vacuum gauges, pirani) | 12 | 12 | 피라니 진공계 | Vacuum gauges, pirani
Vaccume | 20506 | 열전대 진공계 (Vacuum gauges, thermocouple) | 12 | 12 | 열전대 진공계 | Vacuum gauges, thermocouple
206. 부피 (Volume)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Volume | 20601 | 뷰렛 (Burets) | 84 | 60 | 뷰렛 | Burets
Volume | 20602 | 실린더 (Cylinders) | 84 | 60 | 실린더 | Cylinders
206. 부피 (Volume)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Volume | 20603 | 플라스크 (Flasks) | 84 | 60 | 플라스크 | Flasks
Volume | 20604 | 피펫 (Pipets) | 84 | 60 | 피펫 | Pipets
Volume | 20605 | 비중병 (Pycnometers) | 60 | 36 | 비중병 | Pycnometers
Volume | 20606 | 우량계 (Rain gauges) | 24 | 24 | 우량계 | Rain gauges
Volume | 20607 | 표준 부피병 (Volume bottles, standard) | 60 | 36 | 표준부피병 | Volume bottles, standard
Volume | 20608 | 부피 탱크 (Volume tanks) | 60 | 36 | 부피탱크 | Volume tanks
| 20609 | 공기량시험기(air-meter/concrete) | 24 | 12
207. 밀도 (Density)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Density | 20701 | 가스 밀도계 (Densitometers, gas) | 18 | 12 | 가스 밀도계 | Densitometers, gas
Density | 20702 | 액체 밀도계 (Densitometers, liquid) | 24 | 12 | 액체 밀도계 | Densitometers, liquid
Density | 20703 | 고체 밀도계 (Densitometers, solid) | 12 | 12 | 고체 밀도계 | Densitometers, solid
Density | 20704 | 염도계 (Density salt solution) | 12 | 12 | 염도계 | Density salt solution
Density | 20705 | 당도계 (Density sucrose solution) | 12 | 12 | 당도계 | Density sucrose solution
Density | 20706 | A.P.I 비중계 (Hydrometers, A.P.I) | 84 | 60 | A.P.I 도 비중계 | Hydrometers, A.P.I
Density | 20707 | 알코올 미터 (Hydrometers, alcohol) | 84 | 60 | 알코올 미터 | Hydrometers, alcohol
Density | 20708 | 보메도 비중계 (Hydrometers, baume) | 84 | 60 | 보메도 비중계 | Hydrometers, baume
Density | 20709 | 밀도 부액계 (Hydrometers, density) | 12 | 12 | 밀도 부액계 | Hydrometers, density
Density | 20710 | LPG 비중 부액계(Hydrometers, LPG specific gravity) | 12 | 12 | LPG 비중 부액계 | *
| 20711 | 비중 부액계(Hydrometers, specific gravity) | 84 | 60
| 20712 | 당도 부액계((Hydrometers, sugar) | 84 | 60
| 20713 | 염화물측정기(Chloride-meters) | 12 | 12
207. 밀도 (Density)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Density | 20711 | 비중 부액계 (Hydrometers, specific gravity) | 84 | 60 | 비중부액계 | Hydrometers, specific gravity
Density | 20712 | 당도 부액계 (Hydrometers, sugar) | 84 | 60 | 당도 부액계 | Hydrometers, sugar
208. 점도 (Viscosity)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Viscosity | 20801 | 세관형 점도계 (Viscometers, capillary) | 12 | 12 | 세관형 점도계 | Viscometers, capillary
Viscosity | 20802 | 낙체형 점도계 (Viscometers, falling body) | 12 | 12 | 낙체형 점도계 | Viscometers, falling body
Viscosity | 20803 | 포드컵 점도계 (Viscometers, ford cup) | 12 | 12 | 포드컵 점도계 | Viscometers, ford cup
Viscosity | 20804 | 회전형 점도계 (Viscometers, rotational) | 12 | 12 | 회전형 점도계 | Viscometers, rotational
Viscosity | 20805 | 세이볼트 점도계 (Viscometers, say bolt) | 12 | 12 | 세이볼트 점도계 | Viscometers, say bolt
Viscosity | 20806 | 스토머 점도계 (Viscometers, stomer) | 12 | 12 | 스토머 점도계 | Viscometers, stomer
Viscosity | 20807 | 잔컵 점도계 (Viscometers, zhan cup) | 12 | 12 | 잔컵 점도계 | Viscometers, zhan cup
209. 유체유동 (Fluid flow)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Fluid flow | 20901 | 열선/바람개비 형 유속계 (Anemometers, hot-wire/vane) | 12 | 12 | 열선/바람개비 형 유속계 | Anemometers, hot-wire/vane
Fluid flow | 20902 | 아네모미터, S형 포함 (Anemometers, pitot tube) | 12 | 12 | 아네모미터, S형 포함 | Anemometers, pitot tube
Fluid flow | 20903 | 기체용 중량식 유량계 교정장치 (Calibrators, gas gravimetric flow meter) | 24 | 12 | 기체용 중량식 유량계 교정장치 | Calibrators, gas gravimetric flow meter
Fluid flow | 20904 | 기체용 부피식 유량계 교정장치 (Calibrators, gas volumetric flow meter) | 24 | 12 | 기체용 부피식 유량계 교정장치 | Calibrators, gas volumetric flow meter
Fluid flow | 20905 | 액체용 중량식 유량계 교정장치 (Calibrators, liquid gravimetric flow meter) | 24 | 12 | 액체용 중량식 유량계 교정장치 | Calibrators, liquid gravimetric flow meter
209. 유체유동 (Fluid flow)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명) | #VALUE!
Fluid flow | 20906 | 액체용 부피식 유량계 교정장치 (Calibrators, liquid volumetric flow meter) | 24 | 12 | 액체용 부피식 유량계 교정장치 | Calibrators, liquid volumetric flow meter
Fluid flow | 20907 | 조류계 (Current meters) | 12 | 12 | 조류계 | Current meters
Fluid flow | 20908 | 기체용 차압 유량계 (Flow meters, differential gas pressure) | 12 | 12 | 기체용 차압 유량계 | Flow meters, differential gas pressure
Fluid flow | 20909 | 액체용 차압 유량계 (Flow meters, differential liquid pressure) | 12 | 12 | 액체용 차압 유량계 | Flow meters, differential liquid pressure
Fluid flow | 20910 | 액체용 전자기 유량계 (Flow meters, electromagnetic, for liquid) | 18 | 12 | 액체용 차압 유량계 | Flow meters, differential liquid pressure | Flow meters, electromagnetic, for liquid (액체용 전자기 유량계)
Fluid flow | 20911 | 기체용 질량 유량계 (Flow meters, mass, for gas) | 18 | 12 | 액체용 차압 유량계 | Flow meters, differential liquid pressure | Flow meters, mass, for gas (기체용 질량 유량계)
Fluid flow | 20912 | 액체용 질량 유량계 (Flow meters, mass, for liquid) | 18 | 12 | 액체용 질량 유량계 | Flow meters, mass, for liquid
Fluid flow | 20913 | 오픈 채널 유량계 (Flow meters, open channel) | 18 | 12 | 오픈 채널 유량계 | Flow meters, open channel
Fluid flow | 20914 | 기체용 용적 유량계 (Flow meters, positive displacement for gas) | 18 | 12 | 기체용 용적 유량계 | Flow meters, positive displacement for gas
Fluid flow | 20915 | 액체용 용적 유량계 (Flow meters, positive displacement for liquid) | 18 | 12 | 액체용 용적 유량계 | Flow meters, positive displacement for liquid
Fluid flow | 20916 | 기체용 터빈 유량계 (Flow meters, turbine; for gas) | 12 | 12 | 기체용 터빈 유량계 | Flow meters, turbine; for gas
Fluid flow | 20917 | 액체용 터빈 유량계 (Flow meters, turbine; for liquid) | 12 | 12 | 액체용 터빈 유량계 | Flow meters, turbine; for liquid
Fluid flow | 20918 | 기체용 초음파 유량계 (Flow meters, ultrasonic; for gas) | 18 | 12 | 기체용 초음파 유량계 | Flow meters, ultrasonic; for gas
Fluid flow | 20919 | 액체용 초음파 유량계 (Flow meters, ultrasonic; liquid) | 18 | 12 | 액체용 초음파 유량계 | Flow meters, ultrasonic; liquid
Fluid flow | 20920 | 기체용 면적 유량계 (Flow meters, variable area; for gas) | 18 | 12 | 기체용 면적 유량계 | Flow meters, variable area; for gas
Fluid flow | 20921 | 액체용 면적 유량계 (Flow meters, variable area; for liquid) | 18 | 12 | 액체용 면적 유량계 | Flow meters, variable area; for liquid
Fluid flow | 20922 | 기체용 와 유량계 (Flow meters, vortex; for gas) | 18 | 12 | 기체용 와 유량계 | Flow meters, vortex; for gas
Fluid flow | 20923 | 액체용 와 유량계 (Flow meters, vortex; for liquid) | 18 | 12 | 액체용 와 유량계 | Flow meters, vortex; for liquid
Fluid flow | 20924 | 레이저 도플러 유속계 (Velocimeters, laser Doppler) | 12 | 12 | 레이저 도플러 유속계 | Velocimeters, laser Doppler
210. 경도 (Hardness)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Hardness | 21001 | 경도 시험 편 (Hardness test blocks) | 12 | 12 | 경도 시험 편 | Hardness test blocks
Hardness | 21002 | 브리넬 경도시험기 (Hardness testers, brinell) | 12 | 12 | 브리넬 경도시험기 | Hardness testers, brinell
Hardness | 21003 | 로크웰 경도시험기 (Hardness testers, rockwell) | 12 | 12 | 로크웰 경도시험기 | Hardness testers, Rockwell
Hardness | 21004 | 쇼어 경도시험기 (Hardness testers, shore) | 12 | 12 | 쇼어 경도시험기 | Hardness testers, shore
Hardness | 21005 | 비커스 경도시험기 (Hardness testers, vickers) | 12 | 12 | 비커스 경도시험기 | Hardness testers, vickers
Hardness | 21006 | 고무, 플라스틱 및 기타 경도시험기 (Rubber, plastic/ other hardness testing machines) | 12 | 12 | 고무, 플라스틱 및 기타 경도시험기 | Rubber, plastic/other hardness testing machines
211. 충격 (Impact)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Impact | 21101 | 충격강도 시험기; 최대충격지시계, 충격기록계, 과부하 충격지시계 등 (Impact strength testers ) | 12 | 12 | 충격강도 시험기 ; 최대충격지시계, 충격기록계, 과부하 충격지시계 등 | Impact strength testers
Impact | 21102 | 샤르피 충격시험기 (Impact testers, charpy) | 12 | 12 | 샤르피 충격시험기 | Impact testers, charpy
Impact | 21103 | 아이조드 충격시험기 (Impact testers, izod) | 12 | 12 | 아이조드 충격시험기 | Impact testers, izod
3. 시간 및 주파수 (Time & frequency)
301. 시간/주파수 (Time/frequency)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Time/frequency | 30101 | 시각차이/정밀시계 (Clock/Chronometers) | 12 | 12 | 정밀시계 | Clock/Chronometers
Time/frequency | 30102 | 주파수 표준기 (Frequency standards) | 12 | 12 | 주파수 측정기/계수기, RF 용 등 | Frequency meters/counters
Time/frequency | 30103 | 주파수 발생기 (General frequency sources) | 12 | 12 | 주파수 표준기 | Frequency standards
Time/frequency | 30104 | 주파수 측정기/계수기 (Frequency meters/counters) | 12 | 12 | 주파수 발생기 | General frequency sources
Time/frequency | 30105 | 시간간격 발생기 (Time interval sources) | 12 | 12 | 시간간격 측정기 및 초시계 | Time interval meters/Stop watches
Time/frequency | 30106 | 시간간격 측정기 및 초시계 (Time interval meter/stop watches) | 12 | 24 | 시간 간격 발생기 | Time interval sources
302. 속도/회전수 (Velocity & revolution)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Velocity/revolution | 30201 | 표준 회전수 발생장치 (Standard RPM generators) | 12 | 12 | 와우-후러터 미터 교정기 | Calibrators, wow-flutter meter
Velocity/revolution | 30202 | 접촉식 회전 속도계 (Contact type tachometers) | 12 | 12 | 접촉식 회전속도계 | Contact-type tachometers
Velocity/revolution | 30203 | 광 회전 속도계 (Photo tachometers/stroboscopes) | 12 | 12 | 광 회전 속도계 | Photo tachometers/stroboscopes
Velocity/revolution | 30204 | 속도 측정기 (Speed meters) | 12 | 12 | 속도 측정기 | Speed meters
Velocity/revolution | 30205 | 와우-후러터 발생장치 (Wow-flutter generators) | 12 | 24 | 표준 회전수 발생 장치 | Standard RPM generators
Velocity/revolution | 30206 | 와우-후러터 미터 (Wow-flutter meters) | 12 | 12 | 와우-후러터 미터 | Wow-flutter meters
4. 전기·자기/전자파 (Electricity & Magnetism)
401. 직류 (DC volatage & current)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
DC volatage & current | 40101 | 직류 전류계 (Ammeters, DC) | 12 | 12 | 직류 전류계 | Ammeters, DC
DC volatage & current | 40102 | 직류 전압전류 변환기 (Amplifiers, transconductance) | 12 | 12 | 직류 전압전류 변환기 | Amplifiers, transconductance
DC volatage & current | 40103 | 직류 전압/전류 교정기 (Calibrators, DC voltage/current) | 12 | 12 | 직류 전압/전류 교정기 | Calibrators, DC voltage/current
DC volatage & current | 40104 | 전기식 온도 교정기 (Calibrators, temperature simulation) | 12 | 12 | 전기식 온도 교정기 | Calibrators, temperature simulation
DC volatage & current | 40105 | 직류용 분류기 (Current shunts, DC) | 18 | 18 | 직류용 분류기 | Current shunts, DC
DC volatage & current | 40106 | 검류계 (Galvanometers/null detectors) | 12 | 12 | 검류계 | Galvanometers/null detectors
DC volatage & current | 40107 | 고전압 출력기 (High voltage generators) | 12 | 12 | 고전압 출력기 | High voltage generators
DC volatage & current | 40108 | 직류 고전압 프로브 (High voltage probes, DC) | 12 | 12 | 직류 고전압 프로브 | High voltage probes,DC
DC volatage & current | 40109 | 전위차계 (Potentiometers) | 12 | 12 | 전위차계 | Potentiometers
DC volatage & current | 40110 | 직류 전원 공급기 (Power supplies, DC) | 12 | 12 | 직류 전원 공급기 | Power supplies, DC
DC volatage & current | 40111 | 표준 전지 (Standard cells) | 18 | 18 | 표준 전지 | Standard cells
401. 직류 (DC volatage & current)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
DC volatage & current | 40112 | 직류 전압 분할기 (Voltage dividers, DC) | 18 | 18 | 직류 전압 분할기 | Voltage dividers, DC
DC volatage & current | 40113 | 전자형 직류 기준전압 (Voltage standards, DC) | 12 | 12 | 전자형 직류 기준전압 | Voltage standards, DC
DC volatage & current | 40114 | 직류 전압계/차동 전압계 등 (Voltmeters, DC) | 12 | 12 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | Voltmeters, DC
DC volatage & current | 40115 | 정전기 측정기 (Voltmeters, static) | 12 | 12 | 정전기 측정기 | Voltmeters, static
402. 임피던스 (≤1 ㎒) (Impedance (≤1 ㎒))
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Impedance(≤1 ㎒) | 40201 | 용량 브리지/지시기 (Capacitance bridges/indicators) | 12 | 12 | 용량 브리지/지시기 | Capacitance bridges/indicators
Impedance(≤1 ㎒) | 40202 | 계단식 용량기 (Capacitors, decade) | 12 | 12 | 계단식 용량기 | Capacitors, decade
Impedance(≤1 ㎒) | 40203 | 고압용 용량기 (Capacitors, high voltage) | 12 | 12 | 고압용 용량기 | Capacitors, high voltage
Impedance(≤1 ㎒) | 40204 | 표준 용량기 (Capacitors, standard) | 12 | 12 | 표준 용량기 | Capacitors, standard
Impedance(≤1 ㎒) | 40205 | 접지 저항 측정기 (Earth testers) | 12 | 12 | 접지 저항 측정기 | Earth testers
Impedance(≤1 ㎒) | 40206 | 인덕턴스 브리지/지시기 (Inductance bridges/indicators) | 12 | 12 | 인덕턴스 브릿지/지시기 | Inductance bridges/indicators
Impedance(≤1 ㎒) | 40207 | 유도성 전압분할기 (Inductive voltage dividers) | 12 | 12 | 유도성 전압분할기 | Inductive voltage dividers
Impedance(≤1 ㎒) | 40208 | 유도기, 계단식 유도기 등 (Inductors) | 12 | 12 | 유도기, 계단식 유도기 등 | Inductors
Impedance(≤1 ㎒) | 40209 | 상호 인덕터 (Inductors, mutual) | 12 | 12 | 상호 인덕터 | Inductors, mutual
Impedance(≤1 ㎒) | 40210 | 절연시험기 (Mega ohm testers) | 12 | 12 | 절연시험기 | Mega ohm testers
Impedance(≤1 ㎒) | 40211 | Q-미터 (Q-meters) | 12 | 12 | Q-미터 | Q-meters
Impedance(≤1 ㎒) | 40212 | 저 저항 비교측정장치 (Ratio sets, direct reading) | 12 | 12 | 저 저항 비교측정장치 | Ratio sets, direct reading
Impedance(≤1 ㎒) | 40213 | 저항 브리지/유사장비 (Resistance bridges/ similar instruments) | 18 | 18 | 저항 브리지/유사장비 | Resistance bridges/similar instruments
Impedance(≤1 ㎒) | 40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 (Resistance meters) | 12 | 12 | 저항 측정기, 고저항측정기 등 | Resistance meters
Impedance(≤1 ㎒) | 40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 (Resistors) | 18 | 12 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 | Resistors
Impedance(≤1 ㎒) | 40216 | 비례 변성기 (Transformers, ratio) | 18 | 12 | 비례 변성기 | Transformers, ratio
403. 교류 및 교류전력 (AC voltage, current & power)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
AC voltage, current & power | 40301 | 교류 전류계 (Ammeters, AC) | 12 | 12 | 교류 전류계 | Ammeters, AC
AC voltage, current & power | 40302 | 클램프형 교류 전류계/전압계 (Ammeters/voltmeters, AC clamp) | 12 | 12 | 클램프형 교류 전류계/전압계 | Ammeters/voltmeters, AC clamp
AC voltage, current & power | 40303 | 교류 전압/전류 교정기 (Calibrators, AC voltage/current) | 12 | 12 | 교류 전압/전류 교정기 | Calibrators, AC voltage/current
AC voltage, current & power | 40304 | 전력계 교정기 (Calibrators, wattmeter) | 12 | 12 | 전력계 교정기 | Calibrators, wattmeter
AC voltage, current & power | 40305 | 교류 전류 분류기 (Current shunts, AC) | 36 | 24 | 교류 전류 분류기 | Current shunts, AC
AC voltage, current & power | 40306 | 위상각 발생기 (Phase angle generators) | 12 | 12 | 위상각 발생기 | Phase angle generators
AC voltage, current & power | 40307 | 위상계 (Phase angle meters) | 24 | 12 | 위상계 | Phase angle meters
AC voltage, current & power | 40308 | 전압 변성기 시험기 (Potential transformer test sets) | 12 | 12 | 전압 변성기 시험기 | Potential transformer test sets
AC voltage, current & power | 40309 | 전압 변성기 (Potential transformers) | 36 | 24 | 전압 변성기 | Potential transformers
AC voltage, current & power | 40310 | 역률계, 무효율계 등 (Power factor meters) | 12 | 12 | 역률계, 무효율계 등 | Power factor meters
AC voltage, current & power | 40311 | 교류 전력계, 피상 및 무효 전력계 등 (Power meters, AC) | 12 | 12 | 교류 전력계, 피상 및 무효 전력계 등 | Power meters, AC
AC voltage, current & power | 40312 | 교류 전원 공급기 (Power supplies, AC) | 12 | 12 | 교류 전원 공급기 | Power supplies, AC
AC voltage, current & power | 40313 | 내압 시험기 (Puncture testers) | 12 | 12 | 내압 시험기 | Puncture testers
AC voltage, current & power | 40314 | 전력 기록계 (Recorders, power) | 12 | 12 | 전력 기록계 | Recorders, power
AC voltage, current & power | 40315 | 전류 변성기 시험기 (Transformer test sets, current) | 12 | 12 | 전류 변성기 시험기 | Transformer test sets, current
AC voltage, current & power | 40316 | 전류 변성기 (Transformers, current) | 36 | 24 | 전류 변성기 | Transformers, current
AC voltage, current & power | 40317 | 저주파용 열전압 변환기 (Voltage converters, LF thermal) | 12 | 12 | 저주파용 열전압 변환기 | Voltage converters, LF thermal
AC voltage, current & power | 40318 | 교류 전압계/전위차, 실효치 (Voltmeters, AC) | 12 | 12 | 교류 전압계/전위차, 실효치 | Voltmeters, AC
AC voltage, current & power | 40319 | 적산 전력계, 피상 및 무효 전력량계 등 (Watt hour meters) | 12 | 12 | 적산 전력계, 피상 및 무효 전력량계 등 | Watt hour meters
404. 기타 직류 및 저주파측정 (Other DC & LF Measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Other DC & LF Measurements | 40401 | 저주파 증폭기, 챠지/전압 증폭기 등 (Amplifiers, LF) | 12 | 12 | 저주파 증폭기,챠지/전압 증폭기 등 | Amplifiers, LF
Other DC & LF Measurements | 40402 | 파형 측정기용 수평증폭기 (Amplifiers, oscilloscope dual time) | 12 | 12 | 파형측정기용 수평증폭기 | Amplifiers, oscilloscope dual time
Other DC & LF Measurements | 40403 | 파형 측정기용 수직증폭기 (Amplifiers, oscilloscope trace) | 12 | 12 | 파형측정기용 수직증폭기 | Amplifiers, oscilloscope trace
Other DC & LF Measurements | 40404 | 직류/저주파 감쇠기 (Attenuators, DC/LF) | 24 | 12 | 직류/저주파 감쇠기 | Attenuators, DC/LF
Other DC & LF Measurements | 40405 | 멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 (Calibrators, multimeter) | 12 | 12 | 멀티미터 교정기 ; 하부속성 개별인정 | Calibrators, multimeter
Other DC & LF Measurements | 40406 | 파형 측정기 교정기 (Calibrators, oscilloscope) | 12 | 12 | 파형 측정기 교정기 | Calibrators, oscilloscope
Other DC & LF Measurements | 40407 | CD/DVD 미터/분석기 (CD/DVD meters/analyzers) | 12 | 12 | CD/DVD 미터/분석기 | CD/DVD meters/analyzers
Other DC & LF Measurements | 40408 | 색 패턴 발생기 (Color pattern generators) | 12 | 12 | 색 패턴 발생기 | Color pattern generators
Other DC & LF Measurements | 40409 | 왜곡파형 분석기 (Distortion analyzers) | 12 | 12 | 왜곡파형 분석기 | Distortion analyzers
Other DC & LF Measurements | 40410 | 왜율 미터 (Distortion meters) | 12 | 12 | 왜율 미터/분석기 | Distortion meters/analyzers
Other DC & LF Measurements | 40411 | 저주파용 여파기 (Filters, LF) | 24 | 24 | 저주파용 여파기 | Filters, LF
Other DC & LF Measurements | 40412 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 (Frequency analyzers, LF/Audio) | 12 | 12 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수분석기 등 | Frequency analyzers, LF/Audio
Other DC & LF Measurements | 40413 | 상용 주파수계 (Frequency meters, commercial) | 12 | 12 | 상용주파수계 | Frequency meters, commercial
Other DC & LF Measurements | 40414 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 (Function generators) | 12 | 12 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | Function generators
Other DC & LF Measurements | 40415 | 합성파형 발생기 (Function generators, synthesizer) | 12 | 12 | 합성파형 발생기 | Function generators, synthesizer
Other DC & LF Measurements | 40416 | 제네스코프 (Genescopes) | 12 | 12 | 제네스코프 | Genescopes
Other DC & LF Measurements | 40417 | 직·교류 고전압계 (High voltages volt meters, AC/DC) | 12 | 12 | 직교류 고전압계 | High voltages volt meters, AC/DC
404. 기타 직류 및 저주파측정 (Other DC & LF Measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Other DC & LF Measurements | 40418 | 임피던스 브리지/LCR 미터 (Impedance bridges/LCR meters) | 12 | 12 | 임피던스 브리지/LCR 미터 | Impedance bridges/LCR meters
Other DC & LF Measurements | 40419 | 저주파 임펄스 발생기 (Impulse generators, LF) | 12 | 12 | 저주파 임펄스 발생기 | Impulse generators, LF
Other DC & LF Measurements | 40420 | 지터 미터 (Jitter meters) | 12 | 12 | 지터미터 | Jitter meters
Other DC & LF Measurements | 40421 | 누설전류 시험기 (Leakage current testers) | 12 | 12 | 누설전류 시험기 | Leakage current testers
Other DC & LF Measurements | 40422 | 전자부하 (Loads, electronic) | 12 | 12 | 전자부하 | Loads, electronic
Other DC & LF Measurements | 40423 | 변조도 측정기 (Modulation meters) | 12 | 12 | 변조도 측정기 | Modulation meters
Other DC & LF Measurements | 40424 | 아날로그/디지털 멀티미터 ; 하부 속성 개별 인정 (Multimeters, analogue/digital) | 12 | 12 | 아날로그/디지털 멀티 미터 ; 하부 속성 개별 인정 | Multimeters, analogue/digital
Other DC & LF Measurements | 40425 | 잡음 전압 측정기 (Noise meters) | 12 | 12 | 잡음 전압 측정기 | Noise meters
Other DC & LF Measurements | 40426 | 파형 측정기 (Oscilloscopes) | 12 | 12 | 파형 측정기 | Oscilloscopes
Other DC & LF Measurements | 40427 | 저주파 위상계 (Phase meters, LF) | 12 | 12 | 저주파 위상계 | Phase meters, LF
Other DC & LF Measurements | 40428 | 랜덤파형 발생기 (Random wave generators) | 12 | 12 | 랜덤파형 발생기 | Random wave generators
Other DC & LF Measurements | 40429 | 저항식 온도 기록계 (Recorders, resistance type temperature) | 12 | 12 | 저항식 온도 기록계 | Recorders, resistance type temperature
Other DC & LF Measurements | 40430 | 전압 전류 기록계 (Recorders, volt/current) | 12 | 12 | 전압 전류 기록계 | Recorders, volt/current
Other DC & LF Measurements | 40431 | 릴레이 시험기 (Relay test sets) | 12 | 12 | 릴레이 시험기 | Relay test sets
Other DC & LF Measurements | 40432 | LF 신호 발생기 (Signal generators, LF) | 12 | 12 | LF 신호 발생기 | Signal generators, LF
Other DC & LF Measurements | 40433 | 저주파 스펙트럼 분석기 (Spectrum analyzers, LF) | 12 | 12 | 저주파 스펙트럼 분석기 | Spectrum analyzers, LF
Other DC & LF Measurements | 40434 | 스포트 신호발생기 (Spot generators) | 12 | 12 | 스포트 신호발생기 | Spot generators
Other DC & LF Measurements | 40435 | 스위프 발생기 (Sweep generators) | 12 | 12 | 스위프 발생기 | Sweep generators
Other DC & LF Measurements | 40436 | 신호 변환기 (Transducers, signal) | 12 | 12 | 신호변환기 | Transducers, signal
Other DC & LF Measurements | 40437 | 교류·직류 비교기 (Transfer standards, AC-DC) | 24 | 24 | 교류 직류 비교기 | Transfer standards, AC-DC
Other DC & LF Measurements | 40438 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 (Transistor curve tracers) | 12 | 12 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 | Transistor curve tracers
Other DC & LF Measurements | 40439 | 파형 분석기 (Waveform analyzers) | 12 | 12 | 파형 분석기 | Waveform analyzers
405. 전자기장 (Electric & magnetic fields)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Electric & magnetic fields | 40501 | 코일 시스템 (Coil systems) | 12 | 12 | 코일시스템 | Coil systems
Electric & magnetic fields | 40502 | 철손 검사기 (Core loss testing sets) | 12 | 12 | 철손 검사기 | Core loss testing sets
Electric & magnetic fields | 40503 | 전계강도 측정기 (Field strength meters) | 12 | 12 | 전계강도측정기 | Field strength meters
Electric & magnetic fields | 40504 | 자속 미터 (Flux meters) | 12 | 12 | 자속미터 | Flux meters
Electric & magnetic fields | 40505 | 플럭스 원 (Flux sources) | 12 | 12 | 플럭스 원 | Flux sources
Electric & magnetic fields | 40506 | 저자기장 측정기 (Gauss meter, low field) | 12 | 12 | 저자기장 측정기 | Gauss meter, low field
Electric & magnetic fields | 40507 | 자기이력 곡선계 (Magnetic hysteresis graph systems) | 12 | 12 | 자기이력 곡선계 | Magnetic hysteresis graph systems
Electric & magnetic fields | 40508 | 자기장 시험기 (Magnetic test sets) | 12 | 12 | 자기장 시험기 | Magnetic test sets
Electric & magnetic fields | 40509 | 마그네토 미터 (Magnetometers) | 12 | 12 | 마그네토 미터 | Magnetometers
Electric & magnetic fields | 40510 | 진동시편 마그네토 미터 (Magnetometers, vibrating sample) | 12 | 12 | 진동시편 마그네토 미터 | Magnetometers, vibrating sample
Electric & magnetic fields | 40511 | 표준 자석 (Magnets, reference standard) | 12 | 12 | 표준자석 | Magnets, reference standard
Electric & magnetic fields | 40512 | 누설 전자파 측정기 (Microwave leakage monitors) | 12 | 12 | 누설 전자파 측정기 | Microwave leakage monitors
Electric & magnetic fields | 40513 | 프로브 류 (Probes) | 12 | 12 | 프로브 류 | Plobes
Electric & magnetic fields | 40514 | 탐색 코일 (Search coils) | 12 | 12 | 탐색코일 | Search coils
Electric & magnetic fields | 40515 | 와류 시험블럭 (Test blocks, eddy current) | 12 | 12 | 와류 시험블럭 | Test blocks, eddy current
406. RF 측정 (RF measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
RF measurements | 40601 | 고주파 증폭기 (Amplifiers, RF) | 12 | 12 | 고주파 증폭기 | Amplifiers, RF
RF measurements | 40602 | 안테나 이득 (Antenna gain) | 24 | 24 | 안테나 이득 | Antenna gain
RF measurements | 40603 | 안테나 패턴 (Antenna pattern) | 24 | 24 | 안테나 패턴 | Antenna pattern
RF measurements | 40604 | 안테나 편파 (Antenna polarization) | 24 | 24 | 안테나 편파 | Antenna polarization
RF measurements | 40605 | 이극 안테나 류 (Antennas, dipole) | 24 | 24 | 이극 안테나 류 | Antennas, dipole
406. RF 측정 (RF measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
RF measurements | 40606 | 환상 안테나 류 (Antennas, loop) | 24 | 24 | 환상 안테나 류 | Antennas, loop
RF measurements | 40607 | 단극 안테나 류 (Antennas, monopole) | 24 | 24 | 단극 안테나 류 | Antennas, monopole
RF measurements | 40608 | 동축형 감쇠기 (Attenuators, coaxial) | 24 | 12 | 동축형 감쇠기 | Attenuators, coaxial
RF measurements | 40609 | 도파관형 감쇠기 (Attenuators, waveguide) | 24 | 12 | 도파관형 감쇠기 | Attenuators, waveguide
RF measurements | 40610 | 비트 에러 율 테스터 (BER Testers; Bit Error Rate testers) | 12 | 12 | 비트 에러 율 테스터 | BER Testers ; Bit Error Rate testers
RF measurements | 40611 | 버스트 펄스 발생기 (Burst pulse generators) | 12 | 12 | 버스트 펄스발생기 | Burst pulse generators
RF measurements | 40612 | 감쇠기 교정기 (Calibrators, attenuator) | 24 | 12 | 감쇠기 교정기 | Calibrators, attenuator
RF measurements | 40613 | 고주파 전력 측정기 교정기 (Calibrators, RF power meter) | 12 | 12 | 고주파 전력 측정기 교정기 | Calibrators, RF power meter
RF measurements | 40614 | EMC용 전력변환기 (Current probes, EMC) | 12 | 12 | EMC용 전력변환기 | Current probes, EMC
RF measurements | 40615 | 지연선 (Delay lines) | 24 | 24 | 지연선 | Delay lines
RF measurements | 40616 | 동축형 방향성 결합기 (Directional couplers, coaxial) | 12 | 12 | 동축형 방향성 결합기 | Directional couplers, coaxial
RF measurements | 40617 | 도파관형 방향성 결합기 (Directional couplers, waveguide) | 12 | 12 | 도파관형 방향성 결합기 | Directional couplers, waveguide
RF measurements | 40618 | 통신 시스템 (DS1/DS3 Communications systems) | 12 | 12 | 통신시스템 | DS1/DS3 Communications systems
RF measurements | 40619 | 디지털 통신 시스템 (DS1/DS3 Communications systems, Digita) | 12 | 12 | 디지털 통신시스템 | DS1/DS3 Communications systems, Digita
RF measurements | 40620 | 정전기 발생기 (Electrostatic discharge generators) | 12 | 12 | 정전기 발생기 | Electrostatic discharge generators
RF measurements | 40621 | EMC 수신기 (EMC receivers) | 12 | 12 | EMC 수신기 | EMC receivers
RF measurements | 40622 | 고주파/전자파 여파기 (Filters, RF/microwave) | 12 | 12 | 고주파/전자파 여파기 | Filters, RF/microwave
RF measurements | 40623 | 임피던스 미터 (Impedance meters) | 12 | 12 | 임피던스 미터 | Impedance meters
RF measurements | 40624 | 고주파 임펄스 발생기 (Impulse generators, HF) | 12 | 12 | 고주파 임펄스발생기 | Impulse generators, HF
RF measurements | 40625 | LISNs, 전원 임피던스 안정화 회로망 (Line impedance stabilization networks) | 12 | 12 | LISNs, 전원임피던스안정화 회로망 | Line impedance stabilization networks
406. RF 측정 (RF measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
RF measurements | 40626 | 전자파 방사 모니터 (Microwave radiation hazard monitors) | 12 | 12 | 전자파 방사 모니터 | Microwave radiation hazard monitors
RF measurements | 40627 | 동축형 표준 부정합 (Mismatches, coaxial standard) | 24 | 12 | 동축형 표준 부정합 | Mismatches, coaxial standard
RF measurements | 40628 | 도파관형 표준 부정합 (Mismatches, waveguide standard) | 24 | 12 | 도파관형 표준 부정합 | Mismatches, waveguide standard
RF measurements | 40629 | 이동통신 종합시험기 (Mobile communication test sets) | 12 | 12 | 이동통신 종합시험기 | Mobile communication test sets
RF measurements | 40630 | 변조계 (Modulation meters) | 12 | 12 | 변조계 | Modulation meters
RF measurements | 40631 | 회로망 분석기 (Network analyzers) | 12 | 12 | 회로망 분석기 | Network analyzers
RF measurements | 40632 | 잡음계수 측정기 (Noise figure meters) | 12 | 12 | 잡음계수 측정기 | Noise figure meters
RF measurements | 40633 | 잡음 발생기 (Noise generators) | 12 | 12 | 잡음 발생기 | Noise generators
RF measurements | 40634 | 잡음 충격파 시험기 (Noise impulse simulators) | 12 | 12 | 잡음 충격파 시험기 | Noise impulse simulators
RF measurements | 40635 | 고주파 위상잡음 측정기 (Noise merters, HF phase ) | 12 | 12 | 고주파 위상잡음 측정기 | Noise merters, HF phase
RF measurements | 40636 | 동축형 잡음원 (Noise sources, coaxial) | 12 | 12 | 동축형 잡음원 | Noise sources, coaxial
RF measurements | 40637 | 도파관형 잡음원 (Noise sources, waveguide) | 12 | 12 | 도파관형 잡음원 | Noise sources, waveguide
RF measurements | 40638 | 고·저온 잡음 표준기 (Noise standards, hot-cold) | 24 | 12 | 고·저온 잡음표준기 | Noise standards, hot-cold
RF measurements | 40639 | 고주파 위상계 (Phase meters, R.F) | 12 | 12 | 고주파 위상계 | Phase meters, R.F
RF measurements | 40640 | 동축형 위상 천이기 (Phase shifters, coaxial) | 12 | 12 | 동축형 위상 천이기 | Phase shifters, coaxial
RF measurements | 40641 | 도파관형 위상 천이기 (Phase shifters, waveguide variable) | 12 | 12 | 도파관형 위상 천이기 | Phase shifters, waveguide variable
RF measurements | 40642 | 고주파 미소전압 측정기 (Potentiometers, RF micro) | 12 | 12 | 고주파 미소전압 측정기 | Potentiometers, RF micro
RF measurements | 40643 | 고주파 전력 측정기 (Power meters, RF) | 12 | 12 | 고주파 전력 측정기 | Power meters, RF
RF measurements | 40644 | 다이오드 전력 감지기 (Power sensors, diode) | 12 | 12 | 다이오드 전력 감지기 | Power sensors, diode
RF measurements | 40645 | 열전대 전력 감지기 (Power sensors, thermocouple) | 12 | 12 | 열전대 전력 감지기 | Power sensors, thermocouple
406. RF 측정 (RF measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
RF measurements | 40646 | 펄스 발생기 (Pulse generators) | 12 | 12 | 펄스 발생기 | Pulse generators
RF measurements | 40647 | 레이더 시험장치 (Rader test sets) | 12 | 12 | 레이더 시험장치 | Rader test sets
RF measurements | 40648 | 고주파 신호 발생기 (Signal generators, RF) | 12 | 12 | 고주파 신호 발생기 | Signal generators, RF
RF measurements | 40649 | 고주파 스펙트럼 분석기 (Spectrum analyzers, RF) | 12 | 12 | 고주파 스펙트럼 분석기 | Spectrum analyzers, RF
RF measurements | 40650 | 속도 측정기 (Speed guns) | 6 | 6 | 속도 측정기 | Speed guns
RF measurements | 40651 | 서지 제너레이터 (Surge generators) | 12 | 12 | 서지 제너레이터 | Surge generators
RF measurements | 40652 | 정재파비 측정기, 스로티드 라인 등 (SWR meters) | 12 | 12 | 정재파비 측정기, 스로티드 라인 등 | SWR meters
RF measurements | 40653 | 전화기 시험기 (Telephone testers) | 12 | 12 | 전화기 시험기 | Telephone testers
RF measurements | 40654 | 터미네이션/부정합 (Terminations/ mismatches, RF and microwave) | 12 | 12 | 터미네이션/부정합 | Terminations/mismatches, RF and microwave
RF measurements | 40655 | 동축형 서미스터 마운트 (Thermistor mounts, coaxial) | 12 | 12 | 동축형 서미스터 마운트 | Thermistor mounts, coaxial
RF measurements | 40656 | 도파관형 서미스터 마운트 (Thermistor mounts, waveguide) | 12 | 12 | 도파관형 서미스터 마운트 | Thermistor mounts, waveguide
RF measurements | 40657 | 전송 장애 측정시험기 (Transmission trouble testers) | 12 | 12 | 전송 장애 측정시험기 | Transmission trouble testers
RF measurements | 40658 | 벡터 스코프 (Vector scopes) | 12 | 12 | 벡터스코프 | Vector scopes
RF measurements | 40659 | 영상 신호 분석기 (Video signal analyzers) | 12 | 12 | 영상신호 분석기 | Video signal analyzers
RF measurements | 40660 | 영상 신호 발생기 (Video signal generators) | 12 | 12 | 영상 신호발생기 | Video signal generators
RF measurements | 40661 | 영상 신호 관측기 (Video signal monitors) | 12 | 12 | 영상신호 관측기 | Video signal monitors
RF measurements | 40662 | 열전압 변환기 (Voltage converters, thermal HF) | 12 | 12 | 열전압 변환기 | Voltage converters, thermal HF
RF measurements | 40663 | 고주파 전압계 (Voltmeters, RF) | 12 | 12 | 고주파 전압계 | Voltmeters, RF
RF measurements | 40664 | 벡터 전압계 (Voltmeters, vector) | 12 | 12 | 벡터 전압계 | Voltmeters, vector
5. 온도 및 습도 (Temperature & humidity)
501. 온도 (Temperature)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Temperature | 50101 | 온도 조절형 챔버 및 오븐 (Temperature controlled chambers/ovens) | 12 | 12 | 온도조절형 챔버 및 오븐 | Temperature controlled chambers/ovens
Temperature | 50102 | 온도 발생장치 (Temperature generators) | 12 | 12 | 온도발생장치 | Temperature generators
Temperature | 50103 | 온도 지시/기록/제어장치 (Temperature indicators/ recorders/ controllers) | 12 | 12 | 온도지시/기록/제어장치 | Temperature indicators/recorders/controllers
Temperature | 50104 | 유리제 온도계; 벡크만 온도계 등 (Thermometers, liquid in glass) | 12 | 12 | 유리제 온도계 ; 벡크만온도계 등 | Thermometers, liquid-glass
Temperature | 50105 | 비접촉식 온도계; 광학식 온도계, 광고온계, 적외선 복사 온도계 등 (Thermometers, optical/radiation) | 12 | 12 | 비접촉촉식 온도계;광학식 온도계 ; 광고온계, 적외 선 복사온도계 등 | Thermometers, optical/radiation
Temperature | 50106 | 저항식 온도계 (Thermometers, resistance) | 24 | 12 | 저항식 온도계 | Thermometers, resistance
Temperature | 50107 | 특수 목적 온도계; 반도체 온도계, 광섬유 온도계, 귀 체온계, 전자식 체온계 등 (Thermometers, special purpose) | 12 | 12 | 특수 목적 온도계;반도체 온도계, 광섬유 온도계, 귀체온계, 전자식 체온계 등 | Thermometers, special purpose
Temperature | 50108 | 열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 (Thermometers, thermal expansion) | 12 | 12 | 열팽창식 온도계;바이메탈 온도계, 기체 또는 액체충만식 온도계 등 | Thermometers, thermal expansion
Temperature | 50109 | 열전식 온도계; 귀금속, 비금속, 특수 등 (Thermometers, thermocouple) | 12 | 12 | 열전식 온도계;귀금속, 비금속, 특수 등 | Thermometers, thermocouple
Temperature | 50110 | 온도 변환기 (Transducers, temperature) | 12 | 12 | 온도 변환기 | Transducers, temperature
502. 습도 (Humidity)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Humidity | 50201 | 노점 습도계 (Dew point instruments) | 12 | 12 | 노점 습도계 | Dew point instruments
Humidity | 50202 | 모발 습도계 (Hygrometers, hair) | 12 | 12 | 모발 습도계 | Hygrometers, hair
Humidity | 50203 | 알루미나 박막 습도계 (Hygrometers, alumina thin film) | 12 | 12 | 알루미나 박막 습도계 | Hygrometers, alumina thin film
Humidity | 50204 | 고분자 박막 습도계, 디지털 온·습도계 (Polymer thin film hygrometers) | 12 | 12 | 고분자 박막 습도계, 디지털 온습도계 | Polymer thin film hygrometers
Humidity | 50205 | 저항 온도계식 건·습구 습도계 (Psychrometers) | 12 | 12 | 저항 온도계식 건습구 습도계 | Psychrometers
Humidity | 50206 | 온·습도 기록계, 자기 온·습도 기록계 포함 (Recorders, temperature-humidity) | 12 | 12 | 온습도 기록계, 자기온습도 기록계 포함 | Recorders, temperature-humidity
Humidity | 50207 | 습도 변환기 (Transducers, humidity) | 12 | 12 | 습도 변환기 | Transducers, humidity
| 50208 | 항온 항습기(Temperature and Humidity Chamber) | 12 | 12
503. 수분 (Moisture)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Moisture | 50301 | 곡물 수분계 (Moisture meters, cereal) | 12 | 12 | 곡물 수분계 | Moisture meters, cereal
Moisture | 50302 | 목재 수분계 (Moisture meters, wood) | 12 | 12 | 목재 수분계 | Moisture meters, wood
6. 음향 및 진동 (Acoustics & noise)
601. 음향 (Acoustics)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Acoustics | 60101 | 청력계 (Audiometers) | 12 | 12 | 청력계 | Audiometers
Acoustics | 60102 | 음압 교정기 (Sound Calibrators) | 12 | 12 | 음압 교정기 | Calibrators, sound
Acoustics | 60103 | 모의 귀 (Ear simulators) | 12 | 12 | 모의 귀 | Ear simulators
Acoustics | 60104 | 마이크로폰 (Microphones) | 12 | 12 | 마이크로폰 | Microphones
Acoustics | 60105 | 피스톤 폰 (Piston phones) | 12 | 12 | 피스톤 폰 | Piston phones
Acoustics | 60106 | 기준 음원 (Reference sound sources) | 12 | 12 | 기준 음원 | Reference sound sources
Acoustics | 60107 | 지시 소음계 (Sound level meters) | 12 | 12 | 지시 소음계 | Sound level meters
602. 초음파 (Ultrasound)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Ultrasound | 60201 | 하이드로폰 (Hydrophones) | 12 | 12 | 하이드로폰 | Hydrophones
Ultrasound | 60202 | 음원용 초음파 변환기 (Plane piston ultrasound generators) | 12 | 12 | 음원용 초음파 변환기 | Plane piston ultrasound generators
Ultrasound | 60203 | 초음파 파워 측정기 (Ultrasonic power meters) | 12 | 12 | 초음파 파워측정기 | Ultrasonic power meters
603. 진동 (Vibration)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Vibration | 60301 | 진동계 교정기 (Vibration shaker calibrators) | 12 | 12 | 진동계 교정기 | Calibrators, vibration shaker
Vibration | 60302 | 임피던스 픽업 (Impedance pick-ups) | 12 | 12 | 임피던스 픽업 | Impedance pick-ups
Vibration | 60303 | 지진계 (Seismometers) | 12 | 12 | 지진계 | Seismometers
Vibration | 60304 | 진동 센서 (Vibration sensors) | 12 | 12 | 진동 센서 및 가속도계 | Vibration sensors/accelerometers
Vibration | 60305 | 진동계 (Vibrometers) | 18 | 18 | 진동계 | Vibrometers
7. 광량 (Photometry & radiometry)
701. 광도 (Photometry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Photometry | 70101 | 광 조명도계 (Iluminance meters) | 24 | 12 | 광 조명도계 | Iluminance meters
Photometry | 70102 | 광 휘도계 (Luminance meters) | 24 | 12 | 광 휘도계 | Luminance meters
Photometry | 70103 | 전광 선속계 (Luminous flux meters, total) | 24 | 12 | 전광선속계 | Luminous flux meters, total
Photometry | 70104 | 광도계, 적외선 분광 광도계 포함 (Luminous intensity meters) | 24 | 12 | 광도계, 적외선 분광 광도계 포함 | Luminous intensity meters
702. 광원 및 검출기 (Properties of detectors & sources)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Properties of detectos & sources | 70201 | 흑체 복사 광원 (Blackbody radiation sources) | 12 | 12 | 흑체 복사 광원 | Blackbody radiation sources
Properties of detectos & sources | 70202 | 색 온도 측정기 (Color temperature meters) | 12 | 12 | 색온도 측정기 | Color temperature meters
Properties of detectos & sources | 70203 | 색 온도 표준전구 (Color temperature standard lamps) | 200 h | 200 h | 색 온도 표준전구 | Color temperature standard lamps
Properties of detectos & sources | 70204 | 색채계 (Colorimeters) | 24 | 12 | 색채계 | Colorimeters
Properties of detectos & sources | 70205 | 주파수 안정화 레이저, 가변 등 (Frequency, stabilized laser) | 24 | 24 | 주파수 안정화 레이저, 가변 등 | Frequency, stabilized laser
Properties of detectos & sources | 70206 | 복사 조도계 (Irradiance meters) | 24 | 12 | 복사 조도계 | Irradiance meters
Properties of detectos & sources | 70207 | 레이저 에너지 미터 (Laser energy meters) | 24 | 12 | 레이저 에너지 미터 | Laser energy meters
702. 광원 및 검출기 (Properties of detectors & sources)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Properties of detectos & sources | 70208 | 레이저 출력계 (Laser power meters) | 24 | 12 | 레이저 출력계 | Laser power meters
Properties of detectos & sources | 70209 | ASE 광원 (Light sources, ASE) | 12 | 12 | ASE 광원 | Light sources, ASE
Properties of detectos & sources | 70210 | 안정화 LD 광원 (Light sources, LD) | 12 | 12 | 안정화 LD 광원 | Light sources, LD
Properties of detectos & sources | 70211 | 안정화 LED 광원 (Light sources, LED) | 12 | 12 | 안정화 LED 광원 | Light sources, LED
Properties of detectos & sources | 70212 | 전광 선속 표준 전구 (Luminous flux standard lamps, total) | 200 h | 200 h | 전광선속 표준전구 | Luminous flux standard lamps, total
Properties of detectos & sources | 70213 | 광 검출기 (Optical detectors) | 24 | 12 | 광 검출기 | Optical detectors
Properties of detectos & sources | 70214 | 광도복사도 표준 전구 (Photometric-radiometric standard lamps) | 50 h | 50 h | 광도복사도 표준 전구 | Photometric-radiometric standard lamps
Properties of detectos & sources | 70215 | 일사계 (Pyranometers) | 24 | 12 | 일사계 | Pyranometers
Properties of detectos & sources | 70216 | 복사계 (Radiometers) | 12 | 12 | 복사계 | Radiometers
Properties of detectos & sources | 70217 | 분광광도계 (Spectrophotometers) | 24 | 12 | 분광 광도계 | Spectrophotometers
| 70218 | 퓨리에변환 적외선 분광광도계 (FT-IR spectrophotometer) | 24 | 12
| 70219 | 분광 분석기 (Optical spectrum analyzers) | 24 | 12
Properties of detectos & sources | 70220 | 연속파 레이저 파장계 (Wavelength meters, CW-laser) | 24 | 12 | 레이저 파장계 | Wavelength meters, CW-laser
Properties of detectos & sources | 70221 | 펄스 레이저 파장계 (Wavelength meters, Pulse Laser) | 24 | 12 | 펄스 레이저 파장계 | Wavelength Meters, Pulse Laser
Properties of detectos & sources | 70222 | 모니터 휘도/색좌표 측정기 (White balance meters) | 12 | 12 | 모니터 휘도/색좌표 측정기 | White balance meters
703. 매질특성 (Properties of materials)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Properties of materials | 70301 | 색차계 (Color difference meters) | 24 | 12 | 색차계 | Color difference meters
Properties of materials | 70302 | 색상 표준용 필터 (Color standards, filter) | 12 | 12 | 색상표준, 필터 | Color standards, filter
Properties of materials | 70303 | 색상 표준용 종이, 페인트 (Color standards, paper/paint) | 12 | 12 | 색상표준, 종이 페인트 | Color standards, paper/paint
Properties of materials | 70304 | 색상 표준용 타일 (Color standards, tiles) | 24 | 24 | 색상표준, 타일 | Color standards, tiles
703. 매질특성 (Properties of materials)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
| 70305 | 디옵터미터 (Dioptometers) | 24 | 12
| 70306 | 광택계 (Gloss meters) | 24 | 12
Properties of materials | 70307 | 광택계 표준판 (Gloss meters, standard tile) | 24 | 12 | 광택계 표준판 | Gloss meters, standard tile
Properties of materials | 70308 | 산란투과계 (Haze meters) | 24 | 12 | 산란투파계 | Haze meters
| 70309 | 산란투과율 표준판 (Haze standard) | 24 | 12
Properties of materials | 70310 | 간섭계 (Interferometers) | 24 | 12 | 간섭계 | Interferometers
| 70311 | 렌즈 시험기 (Lens testers) | 24 | 12
Properties of materials | 70312 | 렌즈미터 (Lens meters) | 24 | 12 | 렌즈 테스터 | Lens testers
Properties of materials | 70313 | 광 밀도 표준필터 (Optical density standard filters) | 12 | 12 | 광 밀도 표준필터 | Optical density standard filters
| 70314 | 광 밀도 표준테블렛 (Optical density step tablets) | 6 | 6
Properties of materials | 70315 | 광 농도계 (Optical densitometers) | 12 | 12 | 광 밀도 표준테블렛 | Optical density step tablets
Properties of materials | 70316 | 광학 필터 (Optical filters) | 24 | 12 | 광학필터 | Optical filters
Properties of materials | 70317 | 편광계 (Polarimeters) | 24 | 12 | 편광계 | Polarimeters
Properties of materials | 70318 | 편광 보상기 (Polarization compensators) | 12 | 12 | 보상기 | Polarization compensators
Properties of materials | 70319 | 반사율계 (Reflectance meters) | 24 | 12 | 반사율계 | Reflectance meters
Properties of materials | 70320 | 확산 반사율계 (Reflectrometers, diffused) | 24 | 12 | 확산 반사율 미터 | Reflectrometers, diffused
Properties of materials | 70321 | 굴절계 (Refractometers) | 24 | 12 | 굴절계, 굴절식 당도계 포함 | Refractometers
Properties of materials | 70322 | 비색계 (Tintometers) | 24 | 12 | 비색계 | Tintometers
Properties of materials | 70323 | 투과율계 (Transmittance meters) | 24 | 12 | 투과율계 | Transmittance meters
Properties of materials | 70324 | 백색도계 (Whiteness testers) | 12 | 12 | 백색도계 | Whiteness testers
704. 광통신 (Fiber optics)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Fiber optics | 70401 | 브릴리앙 광반사 측정기 (B-OTDR) | 12 | 12 | 브릴리앙 광반사측정기 | B-OTDR
Fiber optics | 70402 | 광대역 광원 (Broadband optical light sources) | 12 | 12 | 광대역 광원 | Broadband Optical Light Sources
Fiber optics | 70403 | 파장기준 가스셀 (C2H2, HCN, CO 등) | 12 | 12 | 파장기준 가스셀 | C2H2, HCN, CO 등
Fiber optics | 70404 | 색분산 측정기 (Chromatic dispersion testers) | 12 | 12 | 색분산 측정기 | Chromatic dispersion Testers
Fiber optics | 70405 | 광섬유 특성측정기 (Effective area cut-off wavelength, MFD) | 12 | 12 | 광섬유 특성측정기 | Effective area cut-off wavelength, MFD
Fiber optics | 70406 | 광섬유 기하구조 측정기 (Fiber geometry testers) | 12 | 12 | 광섬유 기하구조 측정기 | Fiber Geometry Testers
Fiber optics | 70407 | 광섬유 인장 강도 측정기 (Fiber strain testers) | 12 | 12 | 광섬유 인장 강도 측정기 | Fiber Strain Testers
Fiber optics | 70408 | 다채널 레이저 광원 (Laser sources, multichannel) | 12 | 12 | 다채널 레이져 광원 | Laser sources, Multichannel
Fiber optics | 70409 | 광 증폭 특성 측정기 (Optical amplifier measuring systems) | 12 | 12 | 광 증폭 특성 측정기 | Optical Amplifier Measuring systems
Fiber optics | 70410 | 광 감쇠기 (Optical attenuators) | 12 | 12 | 광 감쇠기 | Optical attenuators
Fiber optics | 70411 | 광 결합기 (Optical couplers) | 12 | 12 | 광 결합기 | Optical couplers
Fiber optics | 70412 | 광 섬유 전력측정기 (Optical fiber power meters) | 12 | 12 | 광 섬유 전력측정기 | Optical fiber power meters
Fiber optics | 70413 | 광 감쇠량 측정기 (Optical loss Testers) | 12 | 12 | 광 감쇠량 측정기 | Optical loss Testers
Fiber optics | 70414 | 저 간섭성 광반사 측정기 (Optical Low Coherent Reflectometers) | 12 | 12 | 저 간섭성 광반사 측정기 | Optical Low Coherent Reflectometers
Fiber optics | 70415 | 광 멀티미터 (Optical multimeters) | 12 | 12 | 광 멀티미터 | Optical multimeters
Fiber optics | 70416 | 광 회로망 분석기 (Optical Network Analyzers) | 12 | 12 | 광 회로망 분석기 | Optical Network Analyzers
Fiber optics | 70417 | 광 스펙트럼 분석기 (Optical spectrum analyzers) | 12 | 12 | 광 스펙트럼 분석기 | Optical spectrum analyzers
Fiber optics | 70418 | 시간영역 광반사 측정기 (Optical time domain reflectors, OTDR) | 12 | 12 | 시간영역 광반사측정기 | Optical time domain reflectors, OTDR
Fiber optics | 70419 | PDH/SDH 분석기 (PDH/SDH Analyzers) | 12 | 12 | PDH/SDH 분석기 | PDH/SDH Analyzers
704. 광통신 (Fiber optics)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Fiber optics | 70420 | 편광의존 손실 측정기 (Polarization Dependent Loss Testers) | 12 | 12 | 편광의존 손실 측정기 | Polarization Dependent Loss Testers
Fiber optics | 70421 | 편광모드 분산 측정기 (Polarization Mode Dispersion Testers) | 12 | 12 | 편광모드 분산 측정기 | Polarization Mode Dispersion Testers
Fiber optics | 70422 | 기준파장 레이저 광원 (Reference wavelength sources) | 12 | 12 | 기준파장 레이저 광원 | Reference wavelength sources
Fiber optics | 70423 | 광섬유 굴절률 측정기 (Refractive Index Profilers) | 12 | 12 | 광섬유 굴절률 측정기 | Refractive Index Profilers
Fiber optics | 70424 | 반사 손실 측정기 (Return loss test sets) | 12 | 12 | 반사 손실 측정기 | Return loss test sets
Fiber optics | 70425 | SDH/SONET 분석기 (SDH/SONET Analyzers) | 12 | 12 | SDH/SONET 분석기 | SDH/SONET Analyzers
Fiber optics | 70426 | 편광상태 분석기 (SOP Analyzers) | 12 | 12 | 편광상태분석기 | SOP Analyzers
Fiber optics | 70427 | 파장 가변 레이저 광원 (Tunable laser sources) | 12 | 12 | 파장 가변 레이저 광원 | Tunable laser sources
Fiber optics | 70428 | 다중레이저 파장계 (Wavelength Meters, Multi laser) | 24 | 12 | 다중 레이저 파장계 | Wavelength Meters, Multi laser
Fiber optics | 70429 | 다채널 동시측정기 (Wavelength sweep multichannel measuring systems) | 12 | 12 | 다채널 동시측정기 | Wavelength Sweep Multichannel Measuring Systems
8. 전리방사선 (Ionizing Radiation)
801. 방사선 (Dosimetry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Dosimetry | 80101 | 감마선원 선량율 측정 (Air kerma strength) | 수 시 | 수 시 | 감마선원 선량율 측정기 | Air kerma strength meters
Dosimetry | 80102 | 개인 피폭선량계 (Personal dosimeters) | - | 6 | 개인 선량계, 피폭선량계 등 | Dosimeters, personal
Dosimetry | 80103 | 엑스/감마 직독식 선량계 (X/Gamma pocket dosimeters) | - | 6 | 엑스, 감마 직독식 개인피폭 선량계 | Dosimeters, pocket, X/Gamma
Dosimetry | 80104 | 환경선량률 감시기 (Environmental monitors) | - | 12 | 환경선량 측정기 | Environmental Monitors
Dosimetry | 80105 | 전리함 선량계 (Ionization chambers) | 12 | 12 | 전리함형 선량계 | Ionization chambers
801. 방사선 (Dosimetry)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Dosimetry | 80106 | 베타/전자 조사장치 (Beta/Electron irradiators) | 12 | - | 전자 조사장치 ; 및/또는 베타 등 | Irradiators, electron
Dosimetry | 80107 | 광자 조사장치 (Photon irradiators) | 12 | 수 시 | 광자 조사장치 및/또는 감마, 엑스선 등 | Irradiators, photon
Dosimetry | 80108 | 베타 서베이미터 (Beta survey meters) | - | 6 | 베타 서베이미터 | Survey meters, beta
Dosimetry | 80109 | 엑스/감마 서베이미터 (X/Gamma survey meters) | - | 6 | 엑스, 감마 서베이 미터 | Survey meters, X/Gamma
802. 방사능 (Radioactivity)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Radioactivity | 80201 | 핵종 교정기 (Isotope calibrators) | 12 | 12 | 핵종 교정기 | Calibrators, isotope
Radioactivity | 80202 | 표면오염 감시기 (Contamination monitors) | - | 6 | 표면오염 검출기 | Contamination counters
Radioactivity | 80203 | 가이거뮬러 계수기 (Geiger Muller counters) | - | 6 | 가이거뮬러 계수기 | Geiger Muller counters
Radioactivity | 80204 | 개봉 알파선원 (Unsealed alpha sources) | 수 시 | 수 시 | 개봉 알파선 원 | Liquid alpha sources
Radioactivity | 80205 | 개봉 베타선원 (Unsealed beta sources) | 수 시 | 수 시 | 개봉 베타선 원 | Liquid beta sources
Radioactivity | 80206 | 개봉 감마선원 (Unsealed gamma sources) | 수 시 | 수 시 | 개봉 감마선 원 | Liquid gamma sources
Radioactivity | 80207 | 밀봉 알파선원 (Sealed alpha sources) | 수 시 | 수 시 | 밀봉 알파선원 | Point and plane Alpha Sources
Radioactivity | 80208 | 밀봉 베타선원 (Sealed beta sources) | 수 시 | 수 시 | 밀봉 베타선원 | Point and plane Beta Sources
Radioactivity | 80209 | 밀봉 감마선원 (Sealed gamma sources) | 수 시 | 수 시 | 밀봉 감마선원 | Point and plane Gamma Sources
Radioactivity | 80210 | 비례 계수기 (Proportional counters) | 12 | 6 | 비례 계수기 | Proportional counters
Radioactivity | 80211 | 섬광 검출기 (Scintillation detectors) | 12 | 6 | 섬광 검출기 | Scintillation detectors
Radioactivity | 80212 | 반도체 검출기 (Semiconductor detectors) | 12 | 6 | 반도체형 검출기 | Semiconductor dectors
803. 중성자 (Neutron Measurements)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Neutron Measurements | 80301 | 중성자 선량계 (Neutron personal dosimeters) | - | 6 | 중성자 직독식 개인피폭선량계 | Dosimeters, pocket, neutron
Neutron Measurements | 80302 | 중성자 조사장치 (Neutron irradiators) | 수 시 | 수 시 | 중성자 조사장치 | Irradiator, Neutron
Neutron Measurements | 80303 | 중성자 선원 방출율 (Neutron emission rate) | 수 시 | 수 시 | 중성자 선원 방출율 | Neutron emission rate
Neutron Measurements | 80304 | 중성자 서베이미터 (Neutron survey meters) | 12 | 6 | 중성자 서베이미터, 중성자 선량 당량계 등 | Survey meters, neutron
9. 물질량 (Amount of substance)
901. 화학분석 (Chemical analysis)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Chemical analysis | 90101 | 원자 흡광 분석기 (Atomic absorption spectrometers) | - | 12 | 원자흡광 분석기 | Atomic absorption spectrometers
Chemical analysis | 90102 | 음주 측정기 (Breath alcohol analyzers) | - | 12 | 호흡 분석기 | Breath analyzers
Chemical analysis | 90103 | 가스 크로마토그라피 (Chromatography, gas) | - | 12 | 가스 크로마토그라피 | Chromatography, gas
Chemical analysis | 90104 | 발광 분광 분석기 (Emission spectrophotometers) | - | 12 | 발광분광 분석기 | Emission spectrophotometers
Chemical analysis | 90105 | 대기 가스 감시기 (Environmental air quality monitoring instruments) | - | 12 | 대기 가스 감시기 | Environmental air quality monitoring instruments
Chemical analysis | 90106 | 가스 분석기 (Gas analyzers) | - | 12 | 가스 분석기 | Gas analyzers
Chemical analysis | 90107 | 유기화학 표준 (Organic standards) | - | * | 유기화학 표준 | Organic standards
Chemical analysis | 90108 | 매연 측정기 (Testing instruments, exhaust gas) | - | 12 | 매연 측정기 | Testing instruments, exhaust gas
902. 표준물질 (Standard materials)
중분류(영문명) | 분류번호 | 소 분 류 명 | 교정용 표준기 | 정밀 계기 | 소분류명(국문명) | 소분류명(영문명)
Standard materials | 90201 | 전해 전도율 표준물질 (Electrolytic conductivity referance materials) | - | * | 전해전도율 | Electrolytic conductivity referance materials
Standard materials | 90202 | pH 표준액 (pH standard solutions) | - | * | pH 표준액 | pH standard solutions
Standard materials | 90203 | 표준가스 (Referance gases) | - | * | 표준가스 | Referance gases
Standard materials | 90204 | pH 표준액 외의 표준액 (Standard solutions except pH standard solution) | - | * | pH 표준액 외의 표준액 | Standard solutions except pH standard solution